脑神经递质检测仪参数及配置要求（供参考）

- 数量：1套

- 设备用途：通过采集脑神经递质信号（包括但不限于γ-氨基丁酸、5-羟色胺、乙酰胆碱及受体、谷氨酸、多巴胺、去甲肾上腺素等），定量检测中枢神经递质功能，广泛用于临床心理科常见疾病包括心身疾病，帮助临床诊断。

- 性能参数

1.电压测量：从10μV /10mm-1000μV/10mm，每10μV为1档，允差±10%。

2.时间间隔：15mm/s档，允差±5%；30mm/s档，允差±5%。

3.幅频特性：1Hz-30Hz 偏差不超过+5%～-30%。

4.噪声电平：折合到输入端的噪声电平 ≤ 5µVp-p。

5.共模抑制比：≥90.5dB。

6.脑电放大器EEG自带同品牌头皮接触电阻检测功能，在脑电采集未开始采集之前，进行16脑区电极佩戴纠错功能，避免检测结果失真以及医患纠纷（产品介绍时提供产品真实界面截图）。

7.具有对放大器参数进行设置、更改的功能；

8.具有对脑电信号实时显示、回放、缩放的功能；

9.具有对脑电信号进行分析处理的功能：神经递质柱状分布图（用不同颜色代表不同状态）、α波竞争图和熵值、脑功能评价图（显示大脑是否缺氧、疲劳、兴奋抑制和逆转）、原始脑电图浏览，功率谱图浏览，S谱图浏览和全脑地形图浏览；

10.大脑分区定位≥16个脑区.提供16个脑区α波竞争图打印报告和S谱线(系）递质分布图报告。

11.具备彩色柱状神经化学递质定性分布图，包括：正常值绿色、实测值红色、预警值黄色、增高报警桔色、降低报警蓝色，并标明相应数值；

12.采集脑波涨落周期≥18分钟,保证检测超慢脑波的底限频率为1mHz；

13.具备对智力、情感控制力、心理素质能力的评估；

14.可储存、阅读记录的图像；

15.具有用户管理和病历管理功能，可以浏览已有病例、建立新的病例和删除已有病例；

16.具有浏览和打印分析报告的功能。

17.配备台车及隔离变压器，最大限度阻断交流和静电干扰，保证EEG（18分钟）超低频率采集不失真。

配置清单

| 序号 | 主要部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电脑主机（含显示器≥23寸） | 1台 |
| 2 | 彩色激光打印机 | 1台 |
| 3 | 处理软件 | 1套 |
| 4 | EEG前置放大器 | 1台 |
| 5 | 医用台车(含隔离变压器) | 1台 |
| 6 | 脑电极帽 | 1套 |
| 7 | 纯银电极钉 | 20枚 |
| 8 | 脑电极线 | 1套 |
| 9 | 耳电极线 | 1副 |