| 序号 | 设备名称 | 产品示例图片 |  | 参数和功能 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康小屋集成终端服务主机 |  |  | 1.显示屏：22寸,分辨率1920x1080； 2.CPU：赛扬N5105四核2.0GHz，最大睿频2.9GHz； 3.内存：16GDDR42666Mhz，双通道内存； 4.存储器：512G固态硬盘，支持硬盘拓展； 5.数据接口：具有USB接口5个；TCP/IP接口1个； 6.操作系统：Windows1064位(简体中文版)操作系统，支持office办公软件及通用打印机； 7.身份证信息采集：内置公安部认证的居民身份证阅读机具，自动读取身份证信息； 8.体检凭证打印：主机内置条码打印机可打印体检信息条形码； 9.条形码扫描功能：内置扫码器，自动读取体检凭证信息。 |  | 2台 |  |
| 2 | 人体身高体重测量仪 |  |  | 1.身高测量：超声波测量； 2.体重测量：精密平衡梁式压力传感器称重； 3.体型：国际通用身体质量指数（BMI)； 4.显示方式：7英寸高分辨率液晶屏； 5.测量范围：身高：20－210cm体重：1kg－500kg； 6.精确度：身高：±0.5cm或±0.1cm体重：±0.1kg； 7.可折叠功能：采用双金属折叠扣的方式，折叠完总高120cm，移动更方便； 8.语音提示：测量过程提示及测量结果播报，可根据客户需求定制播报； 9.测量速度：5秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测480人次； 10.数据输出：RS-232有线传输、无线蓝牙； 11.使用温湿度：-20-40℃20%-85%RH； 12.工作电压：AC110V-220V50HZ/60HZ。 |  | 2套 |  |
| 3 | 尿液分析仪 |  |  | 1、适用于乡村卫生室，环境适应性强，不怕灰尘，不受外界温度影响的特点，且保养简单、操作简单；2、测试速度：60标本/小时128标本/小时； 3、存储：自动存储1000份病人数据； 4、显示：5.7寸超大屏幕液晶显示屏； 5、波长：465-650nm； 6、11项、13项兼容设计； 7、试纸条开放； 8、全中文操作界面； 9、采用超高亮度冷光源测试技术，减少环境光的干扰，光源永久性不用更换，结果更加准确； 10、可输入病人的病历号码，便于查询；全中文综合报告，可选择报告打印的格式，+/-系统或数值系统； 11、测量项目：尿胆原、胆红素、酮体、潜血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、PH值、维生素C、颜色、浊度； 12、校正：全自动； 打印：内置57mm热敏打印机或外接电脑打印）； 13、接口：标准RS232接口； 14、工作环境：温度10-40℃湿度10-85%； 15、电源：AC220V±10%、50Hz±1Hz；功率：50VA。 |  | 2个 |  |
| 4 | 血液分析仪 |  |  | 1.工作原理：荧光法；采用超高亮度冷光源，没有杂散光的干扰，分层更加清晰，易于读数； 2.临床功能：三分类，18或21项，三个直方图； 3.标本用量：末梢血20-40μL；采用一次性采血管，无交叉污染，不存在堵孔现象；不用氰化物，安全环保； 4.检测速度：大于60样本/小时； 5.适用于乡村卫生室，环境适应性强，不怕灰尘，不受外界温度影响的特点，且保养简单、操作简单； 6.全中文界面，人机对话，操作简单； 7.结果存储：500份； 8.报告打印：内置57mm热敏打印机或外置打印机选配）；中英文综合报告单； 9.显示：8.0英寸高清数字与模拟合成彩色液晶显示屏； 10.电源：AC220V±10%、50Hz±1Hz； 11.软件功能：自动校准，自动纠错，12.标准RS232串行接口。 13.测量项目：白细胞(WBC)、淋巴细胞(LY)、中性粒细胞(NE)、单核细胞(MO)、淋巴细胞比率LY%）、中性粒细胞比率(NE%)、单核细胞比率(MO%)、红细胞(RBC)、血红蛋白(HGB)、平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞平均体积(MCV)、平均血红蛋白量(MCH)、红细胞分布宽度(RDW)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、血小板分布宽度(PDW)、血小板比积(PCT). |  | 2个 |  |
| 5 | 糖化血红蛋白分析仪 |  |  | 1.适用的样本类型：新鲜毛细血管全血、静脉全血； 2.样本用量：5μL； 3.配套试剂盒：糖化血红蛋白检测试剂盒（硼酸亲和液相层析/色谱法）； 4.语言：简体中文、英语； 5.通信接口：1个USB； 6.蓝牙：4.2； 7.分析仪电源输入：7.5VDC1A； 8.单个样本测试时间：≤3.5min； 9.数据存储量：测试值500个，质控值20个。 |  | 2个 |  |
| 6 | 数字心电图机 |  |  | 1.便携式设计：便携式设计，适用于各种检测环境； 2.导联：12导联同步采集，6导联同步打印； 3.输入方式：防除颤保护输入；输入设备：T9键盘输入； 4.语言：具备简体中文、英文，支持拼音输入法与五笔输入法； 5.直流工作时间：大容量电池可连续打印1080份心电报告； 6.显示屏：800×480像素7英寸LED背光TFTLCD，屏幕可现实1mm网格线； 7.打印：USBMASTER接口，可连接打印机，用普通A4纸打印心电图； 8.输入回路电流：≤0.05uA； 9.输入阻抗：≥50MΩ； 10.定标电压：1mV±5%； 11.标准灵敏度：10mm/mV±5%；灵敏度：2.5、5、10、20mm/mV； 12.耐极化电压：≥±300mV； 13.模抑制比：＞89dB,＞100dB(开启滤波器)； 14.频率响应：0.05～150Hz； 15.噪声电平：≤15uVp-p； 16.时间常数：≥3.2s； 17.采集速率:正常1000sps/通道,起博10000sps/通道； 18.A/D转换：12位； 19.温度漂移：在5-40℃温度范围内≤0.5mm/℃； 20.滤波：肌电滤波25Hz/30Hz/40Hz；交流滤波：50Hz/60Hz；基线滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz//0.32Hz/0.5Hz/0.67Hz/ADS;低通滤波器：75Hz/100Hz/150Hz； 21.精确的心电图自动诊断功能，提供心率、P-R间期、QRS波群时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度等测量参数及自动诊断结论； 22.记录模式：自动3ch×4、3ch×4+1、3ch×4+3、6ch×2、6ch×2+1； 23.存储：内置SD卡，可存储10000组心电图数据； 24.电源要求：交流：100-220V50/60Hz，直流：内置可充电锂电池及充电器； 25.具备无线传输功能，与信息终端设备实现数据传输. |  | 2个 |  |
| 7 | 智慧随访设备 | 红外线体温计 |  |  | 1.测量方式：非接触式； 2.测量范围：32.0℃-42.9℃（人体模式）； 3.精准度：±0.2℃(35.0℃-42.0℃)；土0.3℃（低于35.0℃或高于42.0℃）； 4.临床重复性：≤±0.2℃； 5.显示精度：0.1℃； 6.测量距离：1-5cm； 7.低电压提示：2.5V±0.2V； 8..使用环境：16℃~35℃，RH<85%RH无凝结的环境下； 9.存储环境：-20℃~55℃，RH<93%RH无凝结的环境下； 10.工作温度：16℃-35℃，储存温度：-20~55。 |  | 2个 |
|  |  | 臂式电子血压计 |  |  | 1.测量原理：脉搏波测量法、双气囊双传感器设计； 2.测量范围：压力（30～280）mmHg［(4-37.3)kPa］，脉率数40次/分～195次/分； 3.测量准确度：压力±3mmHg(±0.4kPa)以内，脉率数±5%以内； 4.显示屏幕：LCD液晶显示； 5.存储容量：可存储50组测量数据； 6.电源：4节5号电池； 7.工作电压：6V； 8.工作电流：10～400mA； 9.待机电流：100uA； 10.数据传输功能：可通过蓝牙实现血压测量数据传输； 11.使用温湿度：5℃～40℃，30%RH～85%RH； 12.运输和贮存温湿度：-20℃～+60℃，10%RH～95%RH； 13.运行大气压力：80kPa～106kPa； 14.运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa； 15.臂周范围：15cm～42cm； 16.省电功能：不测量时，一段时间后系统自动待机. |  | 2个 |
|  |  | 血糖仪 |  |  | 1.显示屏：带背光灯的LCD显示屏； 2.测试功能：葡萄糖检测； 3.检测范围：1.1-33.3mmol/L； 4.采血量：小于1微升； 5.检测时间：5秒； 6.检测方法：电化学（试条：葡萄脱氢酶法）； 7.检测样本：指尖血或静脉血； 8.HCT：35-50%； 9.操作环境：测试温度：5-40℃，湿度：小于80%。 |  | 2个 |
|  |  | 脉搏血氧饱和度仪 |  |  | 1.测量范围：35%～100%； 2.测量精度：在70%～100%范围内，测量误差±2%；在50%～69%范围内，测量误差±3%； 3.使用温度：5℃～40℃；环境湿度：30%～80%，非冷凝；大气压力：70kPa～106kPa； 4.测量方式：指夹式； 5.分辨率：1%； 6.标准要求：符合《YY0784-2010医用电气设备医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》。 |  | 2个 |
|  |  | 腰围尺 |  |  |  |  | 2个 |
| 8 | 壁挂式全科诊断设备 | 检眼镜 |  |  | 1.照明形式：大光斑、中光斑、小光斑、无赤片； 2.屈光度补偿：-35D~+20D； 3.照明光源：白炽灯泡； 4.照明电压：2.6V； 5.照明功率：0.78W； 6.电源：2节电池； 7.电压：3V。 |  | 2个 |
|  |  | 检耳镜 |  |  | 1.光纤照明； 2.3X放大的大观察视窗； - 2.4mm/3mm/4mm/5mm耳套2组； 4.气囊球插口； 5.3200k和6000k色温的灯和LEDXHL卤素灯可选。 |  | 2个 |
|  |  | 检鼻镜 |  |  | 1.LCD豪华型手柄； 2.2x光学玻璃观察窗镜片； 3.圆润外形金属扩张器，坚固耐用，不伤黏膜。 |  | 2个 |
|  |  | 医用手电 |  |  | 1.光源：黄白双光源； 2.显色指数（RA)：>90； 3.防水等级：生活防水； 4.材质：不锈钢； 5.充电方式：USB充电。 |  | 2个 |
| 9 | 激光打印机 |  |  | 1.单面支持纸张尺寸：Letter、A4-A6； 2.端口：USB；WiFi端口； 3.能效等级：二级能效； 4.产品尺寸：长350mm；宽275mm；高135mm； 5.产品净重：6.5kg； 6.打印速度：22页/分钟； 7.涵盖功能：复印、打印、扫描； 8.系统支持：Windows/Android。 |  | 2台 |  |
| 10 | 高速离心机 |  |  | 1.微机控制、直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高； 2.配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠； 3.最高转速：12000r/min； 4.最大离心力：13500×g； 5.最大容量：24根毛细管； 6.转速精度：±30r/min； 7.电源：AC220V50Hz5A； 8.时间设置范围：1min～99min； 9.整机噪音：＜65dB（A）； 10.整机功率：300W； |  | 2台 |  |
| 11 | 真空拔罐器 |  |  | 1.材质：罐体选质AS（丙烯腈-苯乙烯）； 2.尺寸：12个装； 3.真空拔罐器中的抽气枪和手转式拔罐器的手柄应表面光滑，无锋棱、毛刺；抽气时拉杆应伸缩灵活，手柄转动和活塞移动时应灵活，无卡滞现象；拔罐器的连接头和软管表面光滑，无破损和变性； |  | 2个 |  |
| 12 | 刮痧板 |  |  |  |  | 2个 |  |
| 13 | 压舌板 |  |  |  |  | 2包 |  |
| 14 | 针灸 |  |  |  |  | 2盒 |  |
| 15 | 摄像头 |  |  | 1.对焦方式：自动对焦 2.线长3米 3.分辨率：1080p 4.像素：200万 |  | 2个 |  |
| 16 | 智能语音鼠标 |  |  | 1.无线距离：10m 2.光学分辨率：1600dpi 3.自带充电功能 4.支持语音文字输入、语音搜索、语音翻译 5.支持一键返回桌面 |  | 2个 |  |
| 17 | 生化分析仪 |  |  | 1.样本类型：肝素锂抗凝的全血或血浆，血清； 2.分析方法：光电比色法； 3.传输接口：LIS系统联机使用； 4.检测结果：≤15min； 5.条码识别：外置扫码枪，二维码扫描自动识别试剂盘； 6.反应温度：37℃±0.5； 7.光源：LED灯； 8.打印机：内置热敏打印机，外置打印机（无线打印机驱动）； 9.操作系统：安卓5.1系统(5寸)； 10.存储量：1GB内存，可外扩32GBTF卡； 11.电源电压：AC100V-240V，50-60HZ； 12.尺寸：270mm*180mm*155mm； 13.重量：3.0KG，内置适配器。 |  | 2个 |  |
| 18 | 健康小屋系统管理软件 |  |  | - 管理软件参数及功能见附件3 |  | 2套 |  |