生物安全柜技术参数（供参考）

- 一、数量：3台

- 二、参考尺寸（L×D×H）：

- A：外部尺寸≤700mm×660mm×1950mm，内部尺寸≥600mm ×500mm×520mm

- B：外部尺寸≤1100mm×760mm×2250mm，内部尺寸≥900mm ×580mm×650mm

- C:外部尺寸≤1500mm×760mm×2250mm,内部尺寸≥1340mm ×580mm×650mm

三、技术参数：

- 气流模式：30%外排，70%循环

- 符合YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜GB 41918-2022 生物安全柜相关规范要求

- 流入气流平均风速≥0.50m/s，下降气流平均风速:0.25-0.50m/s

- 送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%

- 具有气流隔断功能，防止工作区内外气体交互

- 洁净级别为10级的工作环境

- 液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数

- 前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度

- 紫外灯安装位置既易于拆卸，又能确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键预约时间功能，并可设定更改预约时长

- 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全

- 前窗玻璃具有全幅可清洁功能,彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍， 扫除卫生死角

- 具有实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差功能,压力变化超限时自动声光报警

- 有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示

- 有关门监测功能，未关严门有声光报警提示

- 有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示

- 有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示

- 有报警代码显示提醒设计

- 负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体

- 高效过滤器与风机的维修、更换可实现单人操作，维修保养快捷

- 柜内电源：防水插座≥2个，既能满足取电需求，又能保证安全

- 具有水阀、气阀孔交错设计

- 脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面

- 质保期≥3年

- 提供一次免费第三方校准，并出具第三方校准报告。