**等离子电切镜及配套器械配置要求及技术参数**

1. **配置要求**
2. 电切镜4mm12°1根
3. 电切镜4mm30°2根
4. 消毒盒 3个
5. 外管鞘 3根
6. 内管鞘 3根
7. 等离子电切被动式工作把手 3把
8. 等离子电切用高频电缆线 6根
9. 灌流璇阀 1个
10. 艾里克冲洗球 1个
11. 多功能举宫器 1套
12. 扩宫棒 6个
13. 取环钩 2个
14. **技术参数**

1、整体要求：等离子电切镜及配套器械适配医院现有品牌主机（奥林巴斯等离子主机，型号：ESG400），用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术。

2、电切镜：支持高温高压和低温等离子消毒，配备对应的内镜及配套器械消毒盒2.1、视场角≥55°2.2、可清晰观察范围：≥7-150mm2.3、有效长度≥270mm3、外管鞘：≥8.7mm ，具有ABS防堵塞孔设计，防止电切时异物过大堵塞灌流回路，支持高温高压和低温等离子消毒4、内管鞘≥8.0mm，支持高温高压和低温等离子消毒5、等离子电切被动式工作把手：被动式，人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳，支持高温高压和低温等离子消毒

6、扩宫棒：圆头7.5号2个，圆头8.5号2个，圆头9号2个

7、取环钩：规格28cm