麻醉深度监护仪技术参数

- 需求数量：5套

- 设备用途：用于患者脑电信号采集以及麻醉深度指数监测。

- 一体机设计（非模块或插件式），具备Ⅲ类注册证

- 功能配置及技术参数：

- 1、设备具备麻醉深度指数、爆发抑制比、肌电信号等临床麻醉专业数据。

- 2、具有麻醉深度指数、爆发抑制比、肌电信号、信号质量指数等参数智能调节手术全局趋势图，能满足不同手术时长的监测要求，每秒更新。

- 3、设备有待机功能。

- 4、适配普通心电电极片。

- 5、设备使用期限≥8年。

- 6、≥10英寸以上宽视角，具有数控音量与亮度调节功能，可同屏显示多道波形。

- 7、具备声光报警功能，报警参数上下限可调。

- 8、抗电刀干扰能力强。

- 9、显示界面布局多样化，波形颜色随科室需要可自定义。

- 10、设备具有滴定表、药物计算、血液动力学计算、肾功能计算及计时器等辅助功能。

- 11、麻醉深度指数范围：等于或广于 1～100、滤波6～42Hz，每秒更新；麻醉深度指数精度：±2；分辨率：1 。

- 12、肌电信号指数范围：等于或广于1～100、滤波75～85Hz，每秒更新。

- 13、脑电爆发抑制比范围：等于或广于1～100%，每秒更新。

- 14、信号质量指数范围：0-100%,每秒更新。

- 15、输入阻抗：＞50兆欧姆。

- 16、采样率≥2000次/秒。

- 17、具有事件记录功能，可快速方便记录清醒、诱导、维持、注射、手术、插管、拔管等临床事件，并显示在实时趋势图上。

- 18、设备具有波形及趋势图冻结功能。

- 19、具有USB数据导出及网络接口，可接入医院手麻系统，也可接入同品牌中央监护系统。

- 20、软件版本终身免费升级，具备功能拓展功能。

- 21、设备质保期≥3年

- 22、设备主要配置包括：

- 主机	1	台

- 脑电电缆线	1	条

- 电源线	1	根