麻醉深度监护仪技术参数

- 需求数量：5套

- 设备用途：用于患者脑电信号采集以及麻醉深度指数监测。

- 一体机（非模块或插件式），Ⅲ类注册证

- 功能配置及技术参数：

1、设备具备麻醉深度指数、爆发抑制比、肌电信号等临床麻醉专业数据。

2、具有麻醉深度指数、爆发抑制比、肌电信号、信号质量指数等参数智能调节手术全局趋势图，能满足不同手术时长的监测要求。

3、设备有待机功能。

4、频谱图：支持显示单通道和双通道频谱图（密度谱阵列，DSA）

5、设备使用期限≥8年。

6、≥10英寸彩色触摸屏，具有数控音量与亮度调节功能，可同屏显示多道波形。

7、具备声光报警功能，报警参数上下限可调。

8、抗电刀干扰能力强。

9、抑制持续时间分析（SD/CSD)，范围值大于等于0秒，可显示抑制脑电持续时间/累计持续时间。

10、设备具有趋势图，支持实时显示双通道脑镇定程度的量化指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化。

11、麻醉深度指数范围：等于或广于 0～99 。

12、肌电信号指数范围：等于或广于1～100、滤波75～110Hz，每秒更新。

13、脑电爆发抑制比范围：等于或广于1～100%，每秒更新。

14、信号质量指数范围：0-100%,每秒更新。

15、输入阻抗：＞55兆欧姆。

16、采样率≥10000次/秒。

17、重心频率指数：具有频谱图对应的实时分析重心频率指数（MDF）

18、设备具有同屏脑电波显示功能，支持单通道和双通道脑电图显示，实时显示原始脑电波形。

19、具有USB数据导出及网络接口，可接入医院手麻系统。

20、软件版本终身免费升级，具备功能拓展功能。

21、设备质保期≥3年

22、设备主要配置包括：

主机	1	台

脑电电缆线	1	条

电源线	1	根