全自动组织脱水机技术参数

技术参数要求:
1、功能要求:用于病理组织标本的脱水处理；
2、全封闭脱水，组织处理缸和组织篮筐为金属材料；
*3、处理样本组织量为≥300个标准包埋盒；
4、电脑控制，≥10英寸彩色液晶触摸显示屏操控；
#5、石蜡处理缸≥4槽（不含废蜡槽）、仪器前部抽屉式设计可拆卸；
6、药液缸:所有药液缸均可抽屉式单独拆卸，可个性化更换试剂；
#7、试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计；        
#8、具备快速脱水功能，时间≤2小时，无需特殊试剂；
9、处理槽温度:35℃~50℃，石蜡槽温度:45℃~70℃，石蜡烘箱温度:47℃~72℃；
#10、连接管道的多向旋转阀采用陶瓷材料(须提供证明图片)；
11、搅拌方式≥4种，可通过反复加压、减压的P/V循环，吸入、吸出进行搅拌；
12、具备环保排气处理功能；
#13、可自动检测药液缸的连接状况；
14、组织处理行程数≥14个(药液槽≥10个、石蜡槽4个)；        
15、具有二甲苯冲洗加温功能。
16、脱水缸体为不锈钢方型固定缸体。
17、具有温水清洗功能，清洗固定液中的结晶。
18、该设备维修时间5年。