1.数字化影像板扫描仪招标参数

1.电源：100-240V交流 50-60Hz。
2.设备功率：厂家自报。

3.体积小，能放置在桌上和操作台上，方便移动。

4.具备无线IP板，超薄设计。

5.影像板能进行无接触式悬浮扫描，反应灵敏，可进行高效快速扫描。

6.兼容多种规格影像片，可满足4C咬合片拍摄功能。

7.影像清晰度档位可选，理论空间分辨率≥16.7lp/mm。

8.扫描方式：无接触扫描，读片完毕后自动弹出 。

9.扫描舱为内置式，前端开口。防止激光头损伤，防止灰层进入。

10.读片方式：支持自动读片。退片方式：支持自动退片。

11.双重卫生感控防护，含防水食品级材质保护袋和保护套，有效减少交叉感染和机械损伤。

12.提供Dicom端口协议，开放端口，可连接医院pacs系统及诊所患者管理系统。

13.适配医院现有阅片系统。

14.保修≥3年.
2.光固化机招标参数
1.电源输入：100-240V~50Hz/60Hz。

2.电池：充电电池。

3.LED灯：进口灯芯，三蓝一紫，宽谱固化。 
4.光照强度：≥1000mW/cm²。
5.可360°旋转前接头，坚固耐摔，搭配聚光透镜，光学有效面积：38.5mm²-95mm²。

6.10W大功率蓝光 LED灯。

7.机头便于后牙固化(参数厂家自报）。

8.波长：（厂家自报）， 宽谱固化，可聚合市面上绝大多数牙科光固化材料。

9.支持多种工作模（厂家提供）。

10.支持时间设定（厂家提供）。

11.恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。

12.大容量电池（支持工作时间厂家提供）。

13.保修≥3年。
3.拔牙微动力系统及配套手机招标参数

1.供水方式：自供水+外接生理盐水冷却（无菌冷却）。 
2.转速范围：100---40000 转/分钟。
3.马达参数：扭矩 2.5N.CM，抖动 0.02mm、噪音<75dB。 
4.工作温升：<8℃（安全防护不烫手）。 
5.插电即用：无需外接水气管线，故障自诊+保护系统。 
6.安全特性：按防电击类型分类：I 类；按防电击的程度分类：B 型应用部分； 
电源：AC220V 50HZ。 
7.马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光 LED 灯（色温 5000-5500K)。 
8.冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤，保护医患安全、提升设备寿命。 
9.手机连接器：符合 YY/T 1012-2021 《牙科学 手机连接件联轴节尺寸》的要求。 
10.多功能脚踏：程序切换、正/反转、水开关控制、无级变速控制。 
11.操控面板：液晶触控显示屏+触控程序设置调节系统。
12.功能模式：多种模式，带种植功能（模式厂家自报），能替代气动涡轮高低速手机临床治疗。 
13.消毒方式：马达、手机支持 134℃高温高压灭菌。 

14.标配台车，配3把手机（45°）。

15.保修≥3年。

4.拔牙外水源供给装置及配套拔牙手机招标参数

一、设备参数
适配各类种植机品牌的种植输水管。
噪音：≤ 65dB 。
水流量50-100mL/min（可调）。
工作方式：间歇运行。
按防电击的程度分类：BF型应用部分 ；环境温度范围：5℃～40℃，相对湿度范围：≤80％，大气压力范围：86kPa～106kPa。
具有手动和自动控制功能。
与牙椅水路切换方便，不影响牙椅的正常使用。
具有国家认定的相关证件。
保修≥3年。
配套手机参数
机头类型：标准头壳一体加工机头（非焊接）。
机头尺寸：厂家自报。
机头与手柄角度：反角45°。
机芯径向跳动：<0.005mm。
转速范围：330000-390000prm/min，功率：≥22W，扭矩：轴向≥22N  径向≥10N，噪音：≤65dB，机芯夹持力：≥25N，机芯进针力：≤38N。
喷水形式：三孔端面喷水。
卸针方式：按压卸针，车针规格：符合ISO1797-1。
连接方式：直连式。
驱动气压力：0.25MPa。
供水方式：外部供水。
材质：316不锈钢。
至少配置两把手机。
保修≥3年。
5.根管分离器械提取套装参数

包含断针锚取器、根管吸引器、断针磁吸器配置（具体参数和详细配置厂家提供）

质保1年。
6.显微根尖手术器械套装参数
必须满足以下器械需求：显微手术口镜、根尖探针、根管倒充器（前牙倒充、后牙倒充）、根管挖匙。（具体详细配置器械型号需厂家提供并自报）

质保1年。
7.根管显微锉套装参数
1.显微手柄2支。
2.微根管K锉6支/盒 ，3个号数。
3.微根管H锉6支/盒  3个号数。
4.根管牙胶异物提取器1套。

5.质保1年。
8.豆瓣成型片套装参数
大套装标准配置包含（成形环、涂层豆瓣、功能楔、雪环钳）（数量厂家自报）。

单独配置：夹钳1个，成型片夹蓝色3个、橙色3个、绿色1个。

质保1年。
