耳鼻喉用微波治疗仪招标技术参数

- 设备用途

- 1.微波理疗：通过理疗辐射器，针对病灶部位进行微波辐射，达到消炎、止痛、促进伤口愈合、缓解病情等治疗目的。

2.微波手术：通过微波手术探头，利用微波能产生的热量对病灶部位进行手术。

二、技术参数

1.具有自动稳压系统（外接电压不稳定时，保证终端输出稳定）

2.微波理疗功能：5～60W，功率连续可调，步长1W

3.微波手术功能：5～120W，功率连续可调，步长1W

4.功率显示方式：LED数字显示

5.功率调节方式：防水按键方式调节

6.质保期：整机质保≥3年。

三、性能特点

1.具有过功率和电网电压超限保护功能，若超出预定值，自动切断微波输出并具有声响提示。
2.具有过热失控保护系统，若输出超出预定值，自动切断微波输出。
3.在电源电压波动时，软件自动补偿功率输出值，以维持设定功率不变。

4.理疗辐射器带有活动支臂，能任意调节角度及距离。