呼吸道廓清系统招标参数

一、设备用途

用于持续高频振荡、持续呼气正压和雾化功能，促进患者气道分泌物的松动与排出。

二、参数要求

1.主要规格及系统要求​

1.1.适用于儿童、成人、有创及无创患者肺部分泌物的松动和清除

1.2.可联合呼吸机同步使用

1.2.1.连接机械通气患者使用时，保持双通道呼吸管路

1.2.2.连接机械通气患者使用时，可连接气管插管、气切套管、面罩

1.3.提供持续呼吸道正压，有助于预防和治疗肺不张

1.4.配备台车，脚轮带锁，并配有储物空间

1.5.整机轻便，便于移动

2.治疗模式及功能​

2.1.需包含但不限于以下工作模式

2.2.持续高频振荡模式

2.2.1 可通过呼吸管路提供直接作用于呼吸道内的连续高频振荡模式

2.2.2 高频时，振荡最高频率≤300bpm；低频时，振荡最低频率≥100bpm

2.2.3 振荡频率多档可调，辅助患者提高治疗耐受性

2.2.3 输出峰值压力范围25~50cmH2O，气道内峰值压力：≤40cmH2O

2.3.持续呼气期正压模式

2.3.1 输出压力范围：≤30cmH20；

2.4雾化模式

2.4.1可进行单独的雾化治疗；雾化输出速率：≥0.3mL/min，雾化残液量：≤1.5mL

2.5.可进行呼吸康复训练；呼气期阻力可调

2.6.可同步进行补充供氧，氧浓度范围40% ~ 65%

3.设备端口全部免费开放，软件终身免费升级

4.设备质保期≥3年