气压治疗仪招标参数

1.电源电压：AC220V，频率50Hz

2.压强设置范围：3-32kPa连续可调，调节步长1kPa，允许误差±2kPa

3.时间设定：1-60min，调节步长1min,允许误差±0.25%

4.输出控制方式：二路输出，可连接各部位气囊

5.显示方式：彩色LCD

6.充气速度：7-25秒/腔，调节步长1秒/腔

7.工作模式：多种气室充气循环方式

8.显示内容：包含工作模式、剩余时间、设置压强、显示当前气囊内产生的治疗压强等

9.具有连接管路防止接错的装置或标识

10.具有过压保护功能

11.安全防护：提供手动释压与急停开关两种措施

12.充气模式包括逐个循环充气、持续加压模式、单气囊充气模式、三气囊充气模式、从近心端到远心端充气、从远心端到近心端充气等

13.内置锂电池，在断电的情况下设备可以正常工作

14.设备质保期≥3年