附件2：招标要求：

一、普外专业三维重建技术服务项目招标要求

（一）投标单位资质要求：

1.三维可视化软件应具备医疗器械（软件）注册证；
2.三维可视化精准辅助设计技术服务应具备快速三维可视化重建服务响应，24小时内完成从数据提取到可视化结果交付。

3.为确保该项技术服务符合临床需求，服务供应方应完成普外科模拟手术工具的使用流程测试，确保服务流程及服务标准满足临床需求。

4.三维可视化服务与数据存储、传输系统应构建完善的系统平台，软件系统平台具备医疗器械（软件）注册证，确保医疗数据传输、管理的安全性和规范性。

5.为确保临床科室易用性，三维可视化影像结果支持手机端、电脑端查阅。

（二）科室开展三维重建的目的是评估肿瘤、血管范围及跟周围脏器关系，能进行三维重建的即可满足科室要求。技术要求如下：

1、肝胆外科医学影像处理：
	（1）腹部脏器包括肝、胆、胰、脾及腹主动脉、门静脉、肝静脉、肝动脉、下腔静脉、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、各种病变组织（涵盖肿瘤、胆道囊肿、血管囊肿、结石）等的2D CT图像，2D DICOM图像格式。

（2）腹部脏器包括肝、胆、胰、脾及腹主动脉、门静脉、肝静脉、肝动脉、下腔静脉、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、各种病变组织（涵盖肿瘤、胆道囊肿、血管囊肿、结石）等的3D图像包括CT重建后stl格式的3D影像。

2、模拟手术

（1）非解剖性肝切除
	①支持三维模型的模拟肝切除（包含不规则肝切除），实时显示切除体积及剩余体积占比。

②具备三维曲线、三维曲面、二维曲线等多种切除功能。

③可进行多种切除方案的规划，具备切除方案保存功能。

（2）解剖性肝切除

①具备肝脏门脉和静脉分段及流域分析功能。

②具备十二段分析，可实时显示调整分段透明度，实时显示分段体积及占比。③可进行多种切除方案的规划，具备切除方案保存功能。

3、三维显示及二维操作

（1）三维显示
①支持三维模型缩放、旋转操作及各器官组织的独立显示；②具有屏幕截图和视频录像功能；

③具有三维模型自动上下左右旋转功能。

（2）三维测量
①支持全肝、术后残肝及肝分段的体积和占比自动计算；②具有三维空间下的距离和角度精确测量功能；

（3）二维影像阅览
	①符合DICOM协议，能够阅读不同设备医学图像(CT、MR等)，支持多期图像配准。

②可以进行窗宽窗位调整、MPR显示、任意斜面显示等操作。

③支持多窗口切换、缩放、放大镜、反色、像素值等功能。

（4）二维测量：具备直线、角度等多种测量工具，可进行测量分析。

4、普外胃部癌变和结直肠医学影像处理：
	（1）腹部脏器包括胃部及周围组织、小肠、结肠、阑尾及腹主动脉、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、回结肠动脉、中结肠动脉、左结肠动脉、直肠上动脉和各种病变组织（涵盖肿瘤、结肠憩室、转移淋巴结）等的2D CT图像，2D DICOM图像格式。

（2）腹部脏器包括小肠、结肠、阑尾及腹主动脉、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、回结肠动脉、中结肠动脉、左结肠动脉、直肠上动脉和各种病变组织（涵盖肿瘤、结肠憩室、转移淋巴结）的3D图像包括CT重建后stl格式的3D影像。

（3）重建低位直肠癌肿瘤下缘与肛提肌及齿状线关系，为低位直肠癌保肛手术提供更准确的术前依据。

（4）重建直肠侧方淋巴结与髂血管与闭孔神经关系，为侧方淋巴结清扫可能性提供术前依据。

（5）重建升结肠及横结肠肿瘤与十二指肠及肠系膜上血管关系，为肿瘤R0切除提供术前依据。

二、骨科专业3D打印（含三维医学影像手术计划）技术服务项目招标要求

1、服务产品要求

模型导板；为确保服务中模型、导板在临床使用的安全有效，须提供模型的细胞毒性试验、皮内反应试验、皮肤致敏试验、消毒灭菌验证与导板的细胞毒性试验、皮内反应试验、皮肤致敏试验、热源试验、急性全身毒性试验、消毒灭菌验证，出具第三方机构出具的检测报告。提供相应第二类医疗器械注册证与生产许可证。

2、三维可视化

（1）信息系统：服务方信息系统应有数据加密分布存储、病例信息记录、账户权限分级、生产设备物联网控制、生产信息管理、医工交互场景模块、三维模型数据移动端/PC端便捷展示；

（2）具备 “图文报告”功能，支持一键生成三维重建图文报告；具备三维模型二维码，供移动手机端查看三维重建结果；

3、进度要求：按照医院要求72小时内完成。

4、类似业绩:投标人近3年以来完成过类似项目业绩的证明材料：业绩合同复印件或与医院的结算凭证复印件，时间以合同签订时间为准.

5、基本情况

（1）为保证服务的安全有效，投标人提供有效的ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书.注：（须提供有效期内证书复印件或扫描件并加盖投标单位公章）。

（2）具有自主知识产权的医学影像重构系统、医学3D手术规划系统、医学影像医工交互系统、定制式医疗器械医工交互平台、医学AI辅助设计系统。

注：（须提供有效期内证书复印件或扫描件并加盖投标单位公章）。

（3）为保证数据安全，须提供医工交互平台ISO27001信息安全管理体系认证（提供证书复印件或扫描件）；具有信息系统安全等级保护三级及以上的备案证明，安装有堡垒机、堡垒机客户端、日志审计、数据库审计、云界（云防火墙）、VWAF等安全产品（提供合同与部署带有设备地址信息的截图）。

6、团队相关人员资质

（1）医疗器械工程师；

（2）知识产权专员。

（3）医疗器械行业质量管理体系内审员。

（注：1.投标人须提供以上所有拟投入人员截止日前连续缴纳近三个月在本单位参保的社保证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）原件扫描件。2.以上人员须同时提供相应有效的执业资格证书等证明材料原件扫描件）

三、骨科专业手术视频辅助操作技术服务项目招标要求

1、电磁定位导航（手术视频辅助操作）技术要求；

- 在长骨骨折的空心髓内钉内固定手术中，利用电磁导航技术，通过定位传感器对髓内钉远端钉孔进行实时定位并在显示器上以可视化的方式显示，实现辅助医生进行远端钉孔的瞄准定位。

- 软件功能：具有注册配准功能，可实现对任意品牌髓内钉远端钉孔的空间位置关系注册到系统的空间坐标系并记录。具有导航瞄准功能，可实现术中实时跟踪髓内钉远端钉孔的位置与方向，并在显示器中显示。

（3）性能指标：导航精度：距离偏差不大于±1.5mm；角度偏差不大于±2°

（4）性能效率：系统界面切换的延时不大于10秒。

2、进度要求：按照医院要求72小时内完成。