碳纤维手术床技术参数

一、设备基本功能参数：

★1、双主机基座结构，基座位于台面头端与尾端，台面底部无基座，术中影像设备可实现无障碍从床头扫描至床尾；

2、台面整体升降、前后倾斜、左右倾斜等功能全电动控制，非液压或电动液压控制方式；

3、主机立柱采用二节式单活动节段结构，避免多节段手术操作晃动而影响手术精确度和安全性，本参数需提供立柱厂家产品手册或其他佐证材料；

4、为提高防水防尘等级，基座两端内部升降立柱应有外罩保护，不接受升降立柱暴露或部分暴露在外，本参数需提供实物照片证明；

5、为了提高手术床移动时的通过性，主机底座下平面离地间隙：≥150mm；

6、为了保证手术过程的安全，主机头端需配有紧急锁定装置，以防紧急情况下能快速、安全锁定手术床一切电控动作。

7、台面通过安全架和安全锁结构连接于主机，不接受台面固定于主机基座顶端，本参数需提供实物照片证明。

8、为了满足医院未来升级需求，手术台系统须有多种不同类型的台面可供选择，且可通过安全架与安全锁结构快速更换，本参数所提及的“台面”需提供产品医疗器械注册证。

9、双横梁中空台面框架由碳纤维材料组成，100%可透X光，台面无金属床边导轨，胸垫、支撑垫、腿板等配件均无金属螺钉、弹簧等结构，本参数需提供实物照片证明；

10、手术床基座头端外侧至尾端外侧（不含延伸板或其他附件）完全伸展长度:≤2800mm，收纳后最短长度≤1800mm；

11、为了提高手术台稳定性，基座底端宽度：＞850mm（不含850mm），本参数需提供电动手术台产品技术要求证明；

12、台面长度：≥2150mm；

13、可透射线中空台面宽度：≤430mm，本参数需提供技术要求证明；

14、台面纵向倾斜（头倾/脚倾）：≥12°；

15、台面横向倾斜（左倾/右倾）：≥25°；

16、台面手动横向倾斜角度：360°；

17、台面最低高度：≤630mm；

18、台面最高高度：≥1305mm，本参数需提供技术要求证明；

19、手术台承重：≥250㎏；

20、质保期≥5年

碳纤维手术床配置清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 骨科双基座电动手术台（主机） | 台 | 1 |
| 多功能线控器 | 个 | 2 |
| 机身内置储蓄电池 | 个 | 1 |
| 电源线 | 条 | 1 |
| T型固定插销 | 个 | 2 |
| 多孔支架 | 个 | 2 |
| 防尘套 | 个 | 1 |
| 碳纤维脊柱台面 | 个 | 1 |
| 脊柱镜面面托 | 套 | 1 |
| 分体式四点支撑模块 | 套 | 1 |
| 一体式胸部支撑模块 | 个 | 1 |
| 可透视腿板 | 个 | 2 |
| 分体式支撑板 | 个 | 2 |
| 可移动手臂支撑板（手板） | 个 | 2 |
| 麻醉防护屏架 | 个 | 1 |
| 外接卡座 | 个 | 4 |
| 腿兜 | 个 | 1 |
| 患者安全带 | 条 | 2 |
| 配件转运车 | 台 | 1 |