电子罐疗仪招标技术参数

1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

2、≥7寸触摸屏设计，所有调节均可通过触控按压实现；

3、单通道独立输出；

4、罐体包含平口和曲口两种规：

5、罐体的主要材质为砭石；

6、负压监测：具有负压监测功能，负压实测值与实时负压偏差应不大于±5kPa；

7、治疗模式：具备闪罐、走罐、留罐三种治疗模式；

8、负压压力：负压压力可调节范围为10kPa～65kPa，步进1kPa，精度±5kPa；

闪罐模式、留罐模式负压压力可调节范围为10kPa～65kPa，步进1kPa，精度±5kPa；走罐模式负压压力可调节范围为10kPa～55kPa，步进1kPa，精度±5kPa；

9、罐体加热：温度调节具有五档选择，室温下罐体加热温度不超过55℃；

10、定时功能：默认治疗时间为15 min，定时范围为1～30 min，调节步长为l min，定时误差应不大于设定值的±2%，最大应不大于±l min；

11、密封性能：抽气使得罐体内负压值达到65kPa±5kPa，持续20 min，罐体不因漏气而脱落，且罐体内压力下降不超过10%；	在最大设定负压连续满程抽吸条件和次数下，负压测试装置显示的负压值不小于65kPa±5kPa；

12、抗负压强度：抽取罐体气体至负压值65kPa±5kPa，持续30 min，罐体不开裂、不变形；

13、连接软管吸气导管的吸扁度：吸气导管在承受最大负压65kPa±5kPa 的作用时，在整个长度上的吸扁度应小于0.5；

14、罐体负压消除功能：提供消除罐内负压的措施，该措施应在任意时刻均能完成，且不应依赖于空气从罐体与皮肤接触面进入罐体。

15、抽气停止：在抽气过程中，电动拔罐设备可在任意时刻终止抽气的措施；

16、压力调节：压力可调的电动拔罐设备应设计成负压值不应随输出设定的下降而升高。

17、噪声：正常使用中，最大A计权声压级（稳态值或峰值）不应超过65dB；

18、保修期：整机质保≥5年，易损耗材除外。