儿童可视喉镜技术参数

- 整机由显示器、手柄部件组成，整机支持拍照录像、数据存取功能。

- 显示器尺寸≥3寸，可上下0º～110º转动，左右0º～270º转动

- 一次性使用喉镜片可插入口腔长度：新生儿≥52mm；0-2岁≥70mm；新生儿特殊号≥77mm

4、镜片前端厚度：新生儿≤10mm、0-2岁≤9.5mm、新生儿特殊号≤10mm

5、镜片角度：新生儿≤6°、0-2岁≤27°、新生儿特殊号≤6°

6、视场角≥65º±15%

7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

8、全包喉镜片旭包裹整个操作手柄及口腔插入端。

9、手柄防水等级：IPX7

10、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量≥30万张，或存储录像时长≥10小时

11、充电时间≤3小时

12、充电次数≥300次

13、显示器内置可充电式锂电池

14、需配备气管插管引导器

15、质保期≥5年